Типовий технологічний протез

(ТТП)

«Механічний протез. Верхня третина передпліччя»

| Примірник документа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оригінал | 1 | Редакція | 1 |
| Копія |  | Екземпляр | 1 |

|  | Розробив | Перевірив | Погоджено |
| --- | --- | --- | --- |
| Посада |  |  |  |
| Прізвище / Підпис |  |  |  |
| Дата |  |  |  |

м. Київ – 2026

- Зняття мірок та виготовлення гіпсового негативу Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготовка до роботи: - Підготувати кушетку: - нарізати покривний матеріал відповідного розміру; - відрізати шматок картону для розміщення на підлозі з метою запобігання забрудненню гіпсом; - набрати воду в контейнер для розчинення гіпсового бинта. - Підготувати інструменти: - ножиці; - атравматичні ножиці; - мірна стрічка; - тазомір; - маркер. - Підготувати матеріали: - рукавиці; - гіпсові бинти; - вазелін; - гіпсоізолюючий крем 640Z5; - чохол 99В25; - одноразовий фартух. Усі інструменти та матеріали повинні бути підготовлені заздалегідь та розміщені у зручному для роботи порядку. - Зняття мірок зі здорової кінцівки Заміряти сантиметровою стрічкою та занести до бланку замовлення такі параметри: - Довжину передпліччя контрлатеральної кінцівки; - Обхват п’ястка контрлатеральної кінцівки; - Зняття мірок з кукси Заміряти мірною стрічкою та занести до бланку замовлення: - Довжину кукси - Об’єм кукси залежно від її довжини (мінімум 3) - Поперечний переріз в зоні надвиростка; - Поперечний переріз в зоні над надвиростками. Визначення типорозміру кисті Визначити типорозмір кисті комплекту для механічного протеза відповідно до значення обхвату п’ястка контрлатеральної кінцівки (обхват кисті на рівні п’ясткових кісток) збереженої кінцівки пацієнта. Примітка: При двосторонній ампутації (на будь-якому рівні) розміри сегментів визначають згідно з антропометричними співвідношеннями пропорцій тіла людини. - Виготовлення гіпсового негатива Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготовка пацієнта та визначення меж гільзи Розташувати пацієнта у положенні стоячи, забезпечивши зручність та стабільність пози. Під час формування негатива пацієнт повинен зігнути куксу на 90°. Визначити необхідний рівень захвату відповідно до рівня ампутації. - Підготовка кукси Одягнути пацієнту одноразовий фартух. Нанести на куксу тонкий шар гіпсоізолюючого крему 640Z5. Змочити чохол 99В25 водою. Надіти еластичний чохол на куксу. - Маркування може проводитись як на руці, так і на чохлі. На поверхні чохла позначити: - кісткові виступи (медіальний та латеральний надвиростки); - лікоть; - форму проксимального краю майбутньої гільзи (від медіального та латерального надвиростків та ліктя піднятись на 4 см вгору та з’єднати лінією); - контур майбутньої гільзи. - Накладання гіпсових бинтів (еластичного та нееластичного) Замочити еластичні гіпсові бинти Ortoflex та нееластичні Cellona у воді, не допускаючи надмірного розмокання. Віджати бинти. Накласти спочатку еластичні, а потім нееластичні вологі бинти циркулярно, без надмірного натягу, у 2–3 шари на куксу передпліччя. Кожний наступний шар накладати з перекриттям ½ ширини попереднього шару. Гіпс ретельно розгладжувати та втирати. Не допускати утворення складок і перетяжок. Затиснути пальцями зону над надвиростками та утримувати до повного затвердіння гіпсу. На затверділому негативі: - позначити контур гільзи передпліччя. Після повного затвердіння гіпсу – зняти негатив з кукси. Атравматичними ножицями підрізати та підігнути негатив у місцях необхідного коригування. - Перевірка гіпсового негативу Зробити отвір у гіпсовому негативі під протяжний чохол в дистальному кінці. Одягнути чохол 99В25 на куксу. Одягнути гіпсовий негатив на пацієнта. Перевірити тиск на надвиростках ліктя, та ліктя, тиск на кістки, згинаня, розгинання, максимальну опору. - Прибирання. - Підготовка гіпсового негативу до залиття гіпсу/ Подовжити негатив на 2–3 см за допомогою лонгети з 3–4 шарів гіпсового бинта. Внутрішню поверхню гіпсового негатива рівномірно обробити тонким шаром вазеліну. Гіпсовий бинт змочити у воді та злегка віджати. Обмотати негатив вологим гіпсовим бинтом по всій поверхні. Залишити виріб до повного висихання. - Виготовлення гіпсового позитиву Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготувати інструменти: - металева трубка; - фіксатор металевої трубки; - скульптурна петля; - рашпіль круглий; - рашпіль прямий; - мірна стрічка; - вібро-ніж; - тазомір. - Підготувати матеріали: - рукавиці; - гіпсовий бинт; - гіпс; - шліфувальний папір Р1200; - сітка абразивна К100. Занурити гіпсовий негатив у ванну з піском для стабілізації під час роботи. Підготувати гіпсовий розчин: налити у відро воду, додати сухий гіпс та ретельно перемішати суміш до однорідності без грудок. Залити однорідний гіпсовий розчин у гіпсовий негатив і помістити в центр металеву трубку, надійно її зафіксувавши. Перевірити, чи маса повністю застигла. Зафіксувати гіпсовий зліпок на фіксувальному станку. Зняти гіпсовий негатив з гіпсового позитиву, використовуючи вібро-ніж, при необхідності допомогти звичайним ножем. Повторно перевірити розміри гіпсового зліпка, щоб упевнитися у відповідності вихідним параметрам. Обробити гіпсову модель рашпілем та скульптурною петлею відповідно до типу куксоприймача. Промити гіпсовий зліпок водою. Підготувати додатковий гіпсовий розчин для нарощення. Нанести гіпсовий розчин шпателем у потрібних місцях та згладити поверхню пальцями. Залишити гіпс на 30 хв до повного висихання. Після чого шліфувати модель рашпілем та абразивною сіткою К100, надаючи гіпсовому позитиву відповідну форму до розмірів. Шліфувальним папером Р1200 під струменем води шліфувати гіпсовий позитив для усунення дрібних нерівностей. Намочити гіпсовий бинт, відтиснути його та пройтися по всій поверхні зліпка для заповнення порожнин, що утворилися після шліфування. Залишити на 5–7 хв до повного висихання. Повторно шліфувати під струменем води шліфувальним папером Р1200 до отримання ідеально гладкої поверхні. Прибрати робоче місце: помити рашпілі, шпателі та відра, протерти робочу поверхню та залишити все в чистому стані. - Вакуумне термоформування тестової гільзи Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготувати інструменти: - лінійка; - маркер; - електричний лобзик; - мірна стрічка; - інфрачервона термошафа для нагрівання пластин Ottobock; - шліфувальний апарат Ottobock Pro-Fit 3000; - вібро-ніж; - шуруповерт; - пневмомолоток; - гумовий молоток; - ступінчасте свердло; - викрутка. - Підготувати матеріали: - чохол 99В25; - гіпсоізоляційна рідина Ottobock 85F1. - термопластик Thermolyn Clear 616T83. 4.3. Засоби індивідуального захисту: - окуляри; - респіратор; - навушники; - рукавиці; - терморукавиці. Виміряти мірною стрічкою розміри моделі, щоб визначити необхідну кількість термопластику Thermolyn Clear 616T83. Вирізати електричним лобзиком заготовку з термопластику відповідно до вимірювань. Увімкнути інфрачервону термошафу Ottobock та встановити температуру нагрівання 165 ℃. Зняти захисну плівку з термопластику Thermolyn Clear 616T83 та помістити пластину в інфрачервону термошафу для нагрівання. Одягнути на гіпсовий позитив чохол 99В25, зав’язати його зверху та змочити гіпсоізоляційною рідиною Ottobock 85F1. Одягнути захисні терморукавиці для безпечної роботи з гарячим термопластиком. Дістати розігрітий термопластик Thermolyn Clear 616T83 з інфрачервоної термошафи після досягнення температури 165 ℃. Натягнути розігрітий термопластик на гіпсовий позитив, використовуючи вакуумний станок. Здійснювати натягування розігрітого термопластику удвох для забезпечення рівномірного формування. Перевірити якість вакуумування та переконатися, що повітря повністю видалене, а пластик щільно прилягає до поверхні позитиву. Дочекатися повного охолодження термопластику. Вимкнути вакуумну установку. Нанести маркером лінію майбутньої обрізки. Обрізати надлишки пластику по розміченій лінії за допомогою віброножа. Зняти зайвий термопластик, використовуючи викрутку як допоміжний інструмент. Розбити гіпсовий позитив, що знаходиться всередині тестової гільзи, за допомогою пневмомолотка та гумового молотка. Одягнути респіратор, захисні окуляри та навушники перед шліфуванням для забезпечення індивідуального захисту. Обробити тестову гільзу до необхідних розмірів на шліфувальному апараті Ottobock Pro-Fit 3000. Очистити поверхню тестової гільзи від пилу потоком стисненого повітря. Просвердлити отвір у гільзі для протяжки OC1560=TR за допомогою шуруповерта і ступінчастого свердла. - Примірка тествої гільзи Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготувати інструменти: - лінійка; - маркер; - промисловий фен; - мірна стрічка. - Підготувати матеріали: - протяжний чохол OC1560=TR. Одягнути протяжний чохол OC1560=TR на куксу, тоді одягнути тестову гільзу. Протягнути протяжний чохол через отвір у гільзі повністю, щоб кукса щільно сіла в гільзу. Підкоригувати тестову гільзу для зручного розміщення кукси. Обрізати надлишки гільзи за потреби. Нагріти промисловим феном гільзу при необхідності для кращої посадки. Зробити необхідні позначки маркером на тестовій гільзі. - Прототип протеза Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. Зафіксувати тестову гільзу в робочому столі на арматурі, забезпечивши її стабільне та правильне положення для подальшого формування. Обробити зовнішню поверхню гільзи аерозольним клеєм тимчасової фіксації Scotch-Weld 75 та наклеїти зверху скручений тролен, додатково зафіксувавши його скотчем. Залити піну Pedilen у підготовлену гільзу. Виконати дорощування за допомогою піни Pedilen із додаванням затверджувача Hardener у співвідношенні 50/50, ретельно перемішавши компоненти до однорідної консистенції перед нанесенням. Після полімеризації обробити піну за допомогою шліфувального паперу, надаючи необхідну форму та забезпечуючи відповідність анатомічним і функціональним вимогам. Провести примірку на пацієнті та перевірити відповідність розмірів, посадки та комфорту виробу. За потреби виконати коригування форми. Приклеїти елементи променево-зап’ясткового вузла у визначеному положенні. Зафіксувати елемент за допомогою бинта Scotchcast, забезпечивши надійне тимчасове або проміжне кріплення відповідно до технологічного процесу. Під’єднати кисть протеза та необхідні кріпильні елементи. Провести тестування протеза на пацієнті, перевіривши посадку, функціональність та правильність взаємного розташування всіх елементів. Після завершення тестування розібрати протез. - Виготовлення внутрішньої постійної гільзи Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготувати інструменти: - металева трубка; - фіксатор металевої трубки; - скульптурна петля; - рашпіль круглий; - рашпіль прямий; - мірна стрічка; - вібро-ніж; - лінійка; - маркер; - канцелярський ніж; - металева лінійка; - інфрачервона термошафа для нагрівання пластин Ottobock; - шуруповерт; - ступінчасте свердло; - валик. - Підготувати матеріали: - рукавиці; - терморукавиці; - гіпсовий бинт; - гіпс; - шліфувальний папір Р1200; - термопластик Thermolyn Soft 616T112; - сітка абразивна К100. Обдути тестову гільзу стисненим повітрям для очищення її поверхні від пилу та сторонніх частинок. Заклеїти всі отвори на тестовій гільзі скотчем, забезпечивши герметичність. Змастити внутрішню поверхню тестової гільзи тонким рівномірним шаром вазеліну для запобігання прилипанню гіпсу. Розмістити арматуру в отворі робочого столу та підвісити на неї тестову гільзу у вертикальному положенні. Подовжити тестову гільзу на 2–3 см, використовуючи лонгету, сформовану з 3–4 шарів гіпсового бинта. Для цього гіпсовий бинт змочити у воді та злегка віджати. Обмотати тестову гільзу вологим гіпсовим бинтом по всій поверхні, забезпечуючи рівномірне накладання матеріалу. Ретельно розгладити пальцями всі нерівності та складки для формування гладкої поверхні виробу. Залишити виріб у нерухомому положенні до повного висихання гіпсового матеріалу. Занурити гільзу у ванну з піском для стабілізації під час роботи. Підготувати гіпсовий розчин: налити у відро воду, додати сухий гіпс та ретельно перемішати суміш до однорідності без грудок. Залити однорідний гіпсовий розчин у гільзу і помістити в центр металеву трубку, надійно її зафіксувавши. Перевірити, чи маса повністю застигла. Зафіксувати гіпсовий зліпок на фіксувальному станку. Зняти гільзу з гіпсового позитиву, використовуючи вібро-ніж, при необхідності допомогти звичайним ножем. Повторно перевірити розміри гіпсового зліпка, щоб упевнитися у відповідності вихідним параметрам. Обробити гіпсову модель рашпілем та скульптурною петлею відповідно до типу куксоприймача. Промити гіпсовий зліпок водою. Підготувати додатковий гіпсовий розчин для нарощення. Нанести гіпсовий розчин шпателем у потрібних місцях та згладити поверхню пальцями. Залишити гіпс на 30 хв до повного висихання. Після чого шліфувати модель рашпілем та абразивною сіткою К100, надаючи гіпсовому позитиву відповідну форму до розмірів. Шліфувальним папером Р1200 під струменем води шліфувати гіпсовий позитив для усунення дрібних нерівностей. Намочити гіпсовий бинт, відтиснути його та пройтися по всій поверхні зліпка для заповнення порожнин, що утворилися після шліфування. Залишити на 5–7 хв до повного висихання. Повторно шліфувати під струменем води шліфувальним папером Р1200 до отримання ідеально гладкої поверхні. Залишити гіпсову модель сушитися в сухожаровій шафі на 8 годин при температурі 50-60℃. Прибрати робоче місце: помити рашпілі, шпателі та відра, протерти робочу поверхню та залишити все в чистому стані. В гіпсовий позитив вкрутити імітатор з’єднувальної трубки. Виміряти мірною стрічкою розміри моделі, щоб визначити необхідну кількість термопластику Thermolyn Soft 616T112. Вирізати за допомогою канцилярського ножа та металевої лінійки заготовку з термопластику відповідно до вимірювань. Увімкнути інфрачервону термошафу Ottobock та встановити температуру нагрівання 115 ℃. Зняти захисну плівку з термопластику Thermolyn Soft 616T112 та помістити пластину в інфрачервону термошафу для нагрівання. Одягнути на гіпсовий позитив чохол 99В25, зав’язати його зверху та змочити гіпсоізоляційною рідиною Ottobock 85F1. Одягнути захисні терморукавиці, а поверх них — нітрилові рукавиці для забезпечення безпечної роботи з розігрітим термопластиком. Дістати термопластик Thermolyn Soft 616T112 з інфрачервоної термошафи після досягнення температури 115 °C. Натягнути розігрітий термопластик на гіпсовий позитив за допомогою вакуумного станка. Виконувати натягування термопластику удвох для забезпечення рівномірного розподілу матеріалу та якісного формування виробу. Перевірити якість вакуумування, переконатися у повному видаленні повітря з-під термопластику та забезпечити щільне прилягання матеріалу до всієї поверхні гіпсового позитиву. Обрізати ножицями надлишки термопластику, ниткою підкоригувати лінію зрізу. Розігріти шов на моделі за допомогою промислового фена та розрівняти його, використовуючи шматок лайнера і валик. Позначити точки з’єднання зовнішньої та внутрішньої гільз. У визначених точках впаяти відповідні закладні елементи. Нанести лінію обрізки на гільзу маркером та обрізати виріб по наміченій лінії. Відкрутити закладну та зняти внутрішню гільзу з гіпсового позитиву. - Примірка внутрішньої постійної гільзи Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготувати інструменти: - маркер; - мірна стрічка. - Підготувати матеріали: - протяжний чохол OC1560=TR. Одягнути протяжний чохол OC1560=TR на зігнуту куксу пацієнта. Встановити внутрішню гільзу на куксу поверх протяжного чохла. Витягнути протяжний чохол через передбачений отвір у гільзі, забезпечивши правильне позиціонування виробу на куксі. Перевірити щільність та правильність посадки внутрішньої гільзи на куксі, переконатися у відсутності зміщення, перекосів і зон надмірного тиску. Виміряти мірною стрічкою довжину здорової верхньої кінцівки для визначення необхідної довжини зовнішньої гільзи. Відкоригувати внутрішню гільзу згідно з виконаними вимірюваннями та визначеними параметрами посадки. - Виготовлення зовнішньої гільзи (Дорощення) Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготувати інструменти: - лещата; - рашпіль круглий; - рашпіль прямий; - мірна стрічка; - маркер; - канцелярський ніж; - елемент під зап’ястковий вузол. - Підготувати матеріали: - рукавиці; - клей тимчасової фіксації Scotch-Weld 75; - тролен; - гіпс; - сітка абразивна К100 - скотч. Закріпити гіпсовий зліпок у лещатах, забезпечивши його стійке положення для подальшої обробки. Одягнути внутрішню гільзу на гіпсовий зліпок. Обробити зовнішню поверхню гільзи аерозольним клеєм тимчасової фіксації Scotch-Weld 75 та наклеїти зверху скручений тролен, додатково зафіксувавши його скотчем. Виміряти мірною стрічкою довжину здорової кінцівки для визначення необхідної довжини протеза. Відзначити маркером на тролені рівень, до якого необхідно виконати доливання гіпсу. Підготувати гіпсовий розчин: налити у відро воду, додати сухий гіпс та ретельно перемішати суміш до отримання однорідної маси без грудок. Залити підготовлений гіпсовий розчин у тролен до нанесеної мітки та залишити для висихання на 20 хвилин. Перевірити ступінь затвердіння гіпсового розчину, після чого зняти тролен і очистити його від залишків гіпсу. Вирівняти поверхню гіпсу прямим рашпілем. Встановити закладний елемент під зап’ястковий вузол по осях: помістити елемент зап’ясткового вузла у тролен, зафіксувати його скотчем та забезпечити правильне позиціонування на гіпсовій моделі. Видалити ножем надлишки гіпсу з внутрішньої гільзи до отримання рівних стиків по всій поверхні. Повторно підготувати гіпсовий розчин: налити у відро воду, додати сухий гіпс та ретельно перемішати суміш до однорідної консистенції без грудок. Вийняти закладний елемент та залити підготовлений гіпсовий розчин у сформовану порожнину. Залишити виріб для повного висихання на 15 хвилин. Перевірити висихання гіпсу. Зашліфувати гіпсову поверхню абразивною сіткою К100 до гладкості по всьому периметру. Видалити залишки гіпсу та очистити поверхню моделі. - Ламінація Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготувати інструменти: - ключ шестигранник; - маркер; - ножиці; - вакуумна установка; - вакуумна трубка 755х23; - швейна машинка; - лійка; - мірна стрічка. - Підготувати матеріали: - трикотажна панчоха 623Т5-8; - трикотажна тканина; - трикотажний шнурок; - гумовий джгут; - карбонова смужка; - металеві закладні; - скотч; - тальк; - ПВА-пакет 99В81; - смола 617Н19; - затвердник 617Р37; - фарба; - нитки. Розмістити гіпсову модель у вакуумну трубку та зафіксувати її ключем шестигранним з усіх сторін. Обмотати стик обох трубок трикотажною тканиною для запобігання розтріскуванню ПВА-пакета в місці з’єднання. Для забезпечення еластичності ПВА-пакета 99В81 накрити його мокрим рушником, скрутити в рулон та залишити на 10 хвилин. Після зволоження насипати у вологий ПВА-пакет тальк. Розмістити ПВА-пакет з тальком на гіпсовій моделі та натягнути його руками до щільного прилягання по всій поверхні моделі. Зафіксувати ПВА-пакет 99В81 у верхній та нижній частинах, після чого відрізати зайві частини пакета. Увімкнути вакуум із розрядженням -1 атм для видалення повітря з пакета та забезпечення щільного обтискання гіпсової моделі. Надягнути трикотажну панчоху 623Т5 на гіпсову модель, вкриту ПВА-пакетом, у 6-10 шарів, залежно від обраного дизайну пацієнта. Розмістити металеві закладні елементи на карбоновій смужці під кріплення між шарами трикотажу відповідно до конструкції виробу. Для формування зовнішнього декоративного шару підготувати останній 11-й шар із кастомізованим принтом. Розграфити тканину з кастомізованим принтом відповідно до необхідних розмірів та зшити на швейній машинці до необхідної форми, відрізати тканину ножицями по нанесеній розмітці. Приміряти дизайн та зробити корекцію. Надягнути підготовлену тканину на модель та зафіксувати її в нижній частині трикотажними шнурками, забезпечивши щільне прилягання. Обрізати ножицями зайві кінці трикотажного шнурка. Для забезпечення еластичності ПВА-пакета накрити його мокрим рушником, скрутити в рулон та залишити на 10 хвилин. Після досягнення необхідної еластичності надягнути ПВА-пакет на підготовлену модель та зав’язати його. Відповідно до технологічного розрахунку відважити 300 г смоли 617Н19, додати фарбу та затвердник 617Р37. Ретельно перемішати суміш: перемішувати 1 хвилину в одному напрямку та 1 хвилину у протилежному напрямку до отримання однорідної маси. Врахувати, що залежно від сторони ПВА-пакета, яка контактує з поверхнею, готовий виріб може мати глянцеве або матове покриття. Залити приготовлену суміш смоли, фарби та затвердника у лійку. Увімкнути вакуум та повільно подавати суміш у пакет, одночасно розправляти матеріал руками та трикотажним шнурком по всій поверхні моделі для запобігання утворенню складок. Розподілити смолу по всій моделі, забезпечивши її проникнення до кожної ділянки та повне просочення всіх шарів матеріалу. Після завершення просочення зав’язати верхню частину пакета та зафіксувати її ізоляційною стрічкою. Залишити виріб для полімеризації при температурі 21–22 °C протягом 1 години. - Обрізка гільзи, видалення гіпсової моделі та обробка гільзи Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготувати інструменти: - ключ шестигранний; - маркер; - ножиці; - вібро-ніж; - викрутка; - пневмомолоток; - гумовий молоток. Зняти гільзу з вакуумного станка та зафіксувати її на фіксувальному станку. Нанести маркером усі необхідні лінії обрізки. Відрізати віброножем зайві частини гільзи по нанесених лініях обрізки. Обрізати зовнішню гільзу акуратно та точно по розмітці, не допускаючи пошкодження внутрішньої гільзи. Видалити гіпсову модель із гільзи за допомогою пневмомолотка та гумового молотка, обережно вибиваючи гіпс без пошкодження конструкції гільзи. Відокремити внутрішню гільзу від зовнішньої за допомогою лінійки або іншого відповідного плоского інструмента, діючи обережно по всьому периметру для запобігання деформації або пошкодженню поверхонь. Здути стисненим повітрям стружку, пил та залишки матеріалу з внутрішньої і зовнішньої поверхонь гільзи. Витягнути внутрішню гільзу із зовнішньої. Промити внутрішню гільзу водою для видалення залишків гіпсу, пилу та технологічних забруднень. Викрутити закладні елементи після очищення. Промити зовнішню гільзу водою та зняти ПВА-пакет із її поверхні, повністю видаливши залишки пакета та супутніх забруднень. - Налаштування кріплень та складання протеза Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготувати інструменти: - шуруповерт; - шліфувальна машина Ottobock Pro Fit 3000; - шило; - свердло 4,5 мм; - свердло 3,2 мм; - інструмент для нарізання різьби; - вібро-ніж; - ніж. - Підготувати матеріали: - шліфувальний папір Р120; - серветки; - газовий пальник; - маркер; - з’єднувальна трубка; - тальк; - смола 617Н21; - затвердник 617Р37. - Засоби індивідуального захисту: - окуляри; - респіратор; - навушники; - рукавиці латексні; - терморукавиці. Одягнути захисні окуляри, навушники та респіратор для безпечного виконання шліфувальних робіт. На шліфувальній машині Ottobock Pro Fit 3000 зашліфувати та відполірувати всі місця зрізу зовнішньої гільзи до досягнення гладкої поверхні. Обдути зовнішню гільзу стисненим повітрям для повного видалення пилу після шліфування. Промити гільзу водою та під струменем води виконати додаткове дошліфування країв шліфувальним папером P120. Витерти зовнішню гільзу насухо чистою серветкою. Нагріти шило гасовим пальником та пробити отвори у зовнішній гільзі відповідно до слідів розташування закладних елементів та металевих закладних. За допомогою шуруповерта зі свердлом 4,5 мм просвердлити пробиті отвори для кріплення із внутрішньою гільзою, свердлом 3,2 мм просвердлити отвори металевих закладних. За допомогою інструмента для нарізання різьби М4 нарізати різьбу в місці металевих закладних. Ножем підчистити краї просвердлених отворів. Спеціальним пристроєм 711М77=2 відзначити на виробі місце для отвору протяжного чохла. Нанести мітку маркером. Шуруповертом просвердлити отвір відповідного розміру. Зачистити краї отвору ножем та приміряти з’єднувальну трубку. З’єднати зовнішню та внутрішню гільзи, перевірити стики отворів на відповідність. Підготувати суміш для фіксації з’єднувальної трубки: змішати смолу 617Н21 з тальком та затверджувачем 617Р37 у відповідній пропорції. Ретельно перемішати суміш до отримання однорідної маси без грудок. Приклеїти з’єднувальну трубку для протяжки за допомогою підготовленої суміші та залишити на 5–7 хвилин до часткового затвердіння. Вібро-ножем обрізати надлишок пластикової трубки. Зашліфувати краї трубки до гладкості та видалити пил стисненим повітрям. Підготувати болтики до необхідної довжини: за допомогою шліфувального апарата Ottobock Pro-Fit 3000 зтесати зайву довжину болтів. - Фінальна примірка та остаточне складання протеза Відповідальний: старший фахівець з протезування, технік-протезист, інженер з моделювання, учень техніка-протезиста. - Підготувати інструменти: - ключ шестигранний; - лінійка; - лазер для контролю рівня; - висотомір 742А4; - шуруповерт; - електровикрутка; - звичайна викрутка; - будівельний фен з різними насадками; - гасовий пальник; - ручні затискачі; - канцелярський ніж; - гумовий молоток; - плоскогубці; - шліфувальна машина Ottobock Pro Fit 3000; - Підготувати матеріали: - внутрішня гільза; - зовнішня гільза; - кисть протеза; - болти; - кріпильна пластина зі шпилькою 10А43 = М12×1,5; - променево-зап’ястковий вузол; - скотч; - бандаж; - боуден (корпус для кабеля); - смола 617Н21; - затвердник; - паралон; - захисна оболонка кисті. Замовити на складі всі необхідні комплектуючі для виготовлення та складання протеза верхньої кінцівки. Дочекатися підбору та видачі комплектуючих складом. Перевірити комплектність отриманих деталей відповідно до призначеної конструкції протеза. Скрутити внутрішню та зовнішню гільзи болтами за допомогою шестигранного ключа, забезпечивши правильне взаємне положення елементів та надійне тимчасове з’єднання для подальшої примірки. Встановити аксілярний захист та відрегулювати його на бандажі. Зібрати протез для первинної примірки. З’єднати кисть з тягою бандажу, накрутивши кріпильну пластину зі шпилькою 10А43 (М12×1,5) на кисть протеза. Встановити на тягу кисті з’єднувальний елемент за допомогою ручних затискачів. Встановити променево-зап’ястковий вузол, попередньо підготувавши його до використання. Тимчасово закріпити кисть і променево-зап’ястковий вузол за допомогою скотчу для проведення попередньої примірки. Встановити на бандаж аксілярний протектор. Встановити на протез необхідні кріплення. Провести первинну примірку протеза на пацієнта. Одягнути протез за допомогою протяжного чохла. Поставити пацієнта у рівне вертикальне положення. Виставити лазер для контролю рівня, переконавшись, що здорова рука та протез знаходяться на одному рівні (вимірювати за трьома основними антропометричними точками). Визначити надлишкову довжину протеза та відмітити її лінійкою. Поставити обидва лікті пацієнта на стіл, відміряти довжину здорової руки та протеза, порівняти отримані значення. Нанести позначку висотоміром на зовнішній гільзі в місці необхідного вкорочення. Розібрати протез. Відрізати надлишкову частину зовнішньої гільзи відповідно до нанесеної позначки. Зашліфувати край зрізу до рівної поверхні. Повторно зібрати зовнішню гільзу з внутрішньою гільзою та променево-зап’ястковим вузлом для контрольної примірки. Провести повторну примірку протеза на пацієнта. Одягнути протез за допомогою протяжного чохла. Поставити пацієнта рівно. Повторно виставити лазер та перевірити співпадіння рівня здорової руки і протеза. Поставити обидва лікті пацієнта на стіл та повторно перевірити довжину. Якщо довжина зовнішньої гільзи відповідає анатомічним параметрам та функціональним вимогам, перейти до остаточного складання протеза. Якщо довжина не відповідає вимогам, провести додаткове коригування зовнішньої гільзи та виконати наступну контрольну примірку до досягнення необхідного результату. Підготувати клейову композицію для фіксації променево-зап’ясткового вузла. Додати затвердник до смоли 617Н21 у необхідній пропорції та ретельно перемішати до однорідного стану. Закріпити шматок паралону в затискачі. Змочити елемент променево-зап’ясткового вузла та зовнішню гільзу з внутрішньої сторони у місці кріплення підготовленою смолою за допомогою затискачів з паралоном. Вклеїти елемент променево-зап’ясткового вузла у зовнішню гільзу в заданому положенні. Витримати орієнтовно 15 хвилин до повного висихання та фіксації. Нагріти гачок гасовим пальником. Випалити отвори в зовнішній гільзі відповідно до розташування закладних елементів променево-зап’ясткового вузла. Просвердлити отвори під променево-зап’ястковий вузол за допомогою шуруповерта з свердлом 3 мм, а потім зробити зіньковку фрезою 12,5 мм. Зашліфувати зріз зовнішньої гільзи та зони обробки. Обдути всі поверхні стисненим повітрям для видалення пилу та залишків матеріалу. З’єднати всі елементи променево-зап’ясткового вузла за допомогою гумового молотка та електровикрутки. Виконати остаточне дотягування кріплень звичайною викруткою, за потреби, використати будівельний фен з тонким соплом, забезпечивши надійне та контрольоване затягування. Одягнути на кисть протеза захисну оболонку. Зібрати протез. Провести фінішну примірку протеза на пацієнта. Одягнути протез за допомогою протяжного чохла. Одягнути бандаж на спину пацієнта. З’єднати бандаж з протезом та зафіксувати у робочому положенні. Відрегулювати положення бандажа відповідно до анатомічних особливостей пацієнта та функціональної схеми керування. Обрізати надлишкову довжину бандажа. Підкоригувати довжину боудена відповідно до траєкторії руху та функціональної роботи тягової системи. Вставити боуден у гільзу та розмістити його у попередньо встановлених кріпленнях. Перевірити правильність ходу тяги, роботу кисті та комфорт пацієнта під час користування. Пояснити пацієнту порядок користування протезом, правила одягання та знімання, базові принципи керування, а також особливості експлуатації та догляду за виробом. Проінформувати пацієнта про необхідність подальшого відвідування ерготерапевта після отримання протеза для навчання користуванню та адаптації до виробу. Після видачі виробу надати пацієнту гарантійний талон та інструкцію щодо експлуатації, догляду і правил користування протезом.